**Resona i9腹部探头SC6-1s图像参数的参考设置**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **SC6-1s成人腹部****（机器默认的腹部，图像较粗，但分辨力高）** | **SC6-1s腹部高穿透****（腹部高穿透的底板，图像较柔和）** | **SC6-1s高穿透腹部（区人民），图像柔和细腻，分辨力不如开谐波，但区别不是很大，推荐** |
| B模式下 |  |  |  |
| 图像质量 | Res关 | Gen关 | Gen关 |
| iBeam | 2 | 1 | Off |
| 扫描范围 | 100% | 100% | 100% |
| 动态范围 | 130 | 135 | 130 |
| 帧相关 | 2 | 0 | 2 |
| iClear | 6 | 6 | 6 |
| 平滑 | 2 | 4 | 5 |
| Dehaze | 10 | 7 | 7 |
| SSC | 关 | 关 | 关 |
| 灰阶图谱 | 4 | 4 | 4 |
| 伪彩图谱 | 1 | 1 | 1 |
| TSI | 常规 | 常规 | 常规 |
| 扫描密度 | 高 | 超高 | 超高 |
| iTouch | -12 | 0 | 0 |
| LGC | 偏右侧，超过三分之二 | 偏右侧，超过三分之二 | 偏右侧，超过三分之二 |