## Totus II 参数（全）
货物需求一览表及技术规格
序号 | 货物需求一览表及技术规格
一、 | 高档彩色多普勒超声波诊断仪
二、 | 数量：一台
三、 | 使用单位：
四、 | 设备用途及说明： 全身应用型彩色多普勒超声波诊断系统，主要用于腹部、心脏、妇产科、泌尿科、 浅表小器官、儿科、肌骨神经、介入诊疗。须提供厂家最新版本。
五、 | 主要规格及系统概述
5.1 | 彩色多普勒超声波诊断仪包括：
5.1.1 | 显示器与操作系统
5.1.2 | 二维灰阶成像
5.1.3 | 彩色多普勒血流成像
5.1.4 | 实时频多普勒显示及分析
5.1.5 | 组织多普勒成像
5.1.6 | 组织谐波成像
5.1.7 | 超声造影成像
5.1.8 | 具备宽景成像
5.1.9 | 实时三维成像
5.2 | 测量和分析（B型、M型、频谱多普勒、彩色模式）
5.2.1 | 一般测量，可支持乳腺、甲状腺、肝脏病灶自动测量功能
5.2.2 | 妇产科测量，具有产科自动测量技术，系统自动测量胎儿 的双顶径、股骨长、头围、腹围等胎儿生长发育指标
5.2.3 | 心脏功能测量
5.2.4 | 多普勒血流测量与分析
5.2.5 | 外周血管测量与分析
5.3 | 输入/输出信号：S-端子或HDMI高清视频、USB等
5.4 | 网络功能：
5.4.1 | 医学数字图像和通信DICOM3.0版接口部件,包括传输,打印,检索,通用格式,装机后即可正常使用
5.4.2 | 具备网络接口及Wifi，装机后确保用户正常使用
5.5 | 图像存储与(电影)回放重现单元：
5.5.1 | 超声图像存档与病案管理系统
5.5.2 | 固态硬盘容量≥1TB
5.5.3 | 一体化剪帖板：(在屏幕上)可以存储和回放动态及静态图像，在剪贴板上可以直接进行图像删除、转存或进入病案系统
5.5.4 | 超声图像静态、动态存储，原始数据回放重现，动态图像、静态图像以PC可读格式直接存储于可移动媒介
5.6 | 其他技术：
5.6.1 | 提高二维图像质量及彩色图像质量的技术,如:空间复合成像、声速矫正等
#5.6.2 | 穿刺针增强显示功能，多角度可调，可独立调节穿刺针增益、具体穿刺针增益数值可显示（附图）
* 5.6.3 | 灰阶血流成像技术，非多普勒成像原理，无取样框（附图）、无角度依赖，可显示极低速血流，可支持凸阵、相控阵、线阵、多维阵列探头
5.6.4 | 血管中内膜测量与分析（可测量血管前、后壁内中膜厚度）
5.6.5 | 弹性成像技术
5.6.6 | 衰减成像及定量分析技术
#5.6.7 | 乳腺实时AI智能分析系统
*5.6.8 | 移动终端互联；可连接手机、平板等智能终端
*5.6.9 | 随访辅助
*5.6.10 | 多普勒血流定量
六 | 技术参数及要求
6.1 | 系统通用功能：
6.1.1 | 显示器：≥23.8英寸高分辨率显示屏，具备万向关节臂，可实现上下左右前后任意方位调节，可前后折叠
6.1.2 | 触摸屏：≥14英寸
* 6.1.3 | 探头接口：可激活探头接口≥4 个（不包括笔式探头接口），可通用互换均为，均为无针触点式大接口，触点数＞400
6.1.4 | 探头规格：
6.1.4.1 | 系统支持探头频率范围1-24MHz
6.1.4.2 | 可选配探头类型≥3种(包括：微凸、经阴道、无线探头等）
*6.1.4.3 | 所有成像探头均为宽频变频探头，二维、谐波、彩色、多普勒频率独立可调，具体频率数值可显示（附图？）
6.1.4.4 | 标配探头变频可选择频率：二维中心频率≥3 个、谐波中心频率≥3 个、彩色多普勒中心频率≥2 个、频谱多普勒中心频率≥2 个
#6.1.4.5 | 特色探头技术≥三种，包括单晶体、多维阵列、声能放大、冷堆降温等先进探头技术
#6.1.4.6 | 可支持成人凸阵、小儿凸阵、成人相控阵、无线探头、高频线阵、高频多维阵列探头
*6.1.4.7 | 阵元数: 凸阵≥192；线阵≥256；相控阵≥200
6.1.4.8 | 探头配置3个
*6.1.4.8.1 | 成人腹部凸阵探头：单晶体，频带1.0-6.0 MHz，支持造影、应变式弹性成像
6.1.4.8.2 | 小器官线阵探头：频带3.0-12.0MHz，单晶体，支持造影、应变式弹性成像
*6.1.4.8.3 | 成人相控阵心脏探头：单晶体多维阵元，频带1.0-5.0MHz，支持造影、扫描角度≥120°
6.1.4.8.4 | 无线探头：支持凸阵、线阵一体化无线探头，该探头亦可作为便携超声工作，凸阵超声频率2-5MHz，线阵超声频率3-12MHz
6.1.5 | 组织谐波成像,：可用于全部成像探头，频率可视可调，具体中心频率数值可显示
6.1.6 | 穿刺导向：标配探头支持穿刺引导，穿刺引导角度≥3个
*6.1.7 | 内置耦合剂加热装置
6.1.8 | 预设条件 针对不同的检查脏器预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节
6.1.9 | 超声功率输出调节：B/M、PWD、Color Doppler输出功率可调
6.2 | 二维灰阶成像主要参数
6.2.1 | 成像速率：
6.2.1.1 | 凸阵探头，18cm深度，全视野，二维帧频≥30
6.2.1.2 | 相控阵探头，18cm 深度，扫描角度 90°，二维帧频 ≥50
*6.2.2 | 扫描深度≥55cm（提供原厂白皮书，附图）
6.2.3 | 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20° - +20°
6.2.4 | 增益调节：B/M可独立调节，STC分段≥8
6.2.5 | 回放重现： 灰阶图像回放≥3000幅、回放时间≥100秒
6.2.6 | 组织声束矫正技术 适用于所有凸阵及线阵探头
6.3 | 彩色多普勒成像主要参数
6.3.1 | 显示方式：速度方差显示、能量显示，速度显示
6.3.2 | 具有双同步/三同步显示（B/D/CFM）
6.3.3 | 彩色取样框偏转角度：-20° - +20°
6.3.4 | 彩色多普勒成像速率：
6.3.4.1 | 凸阵探头，18cm深度，全视野，彩色帧频≥10
6.3.4.2 | 相控阵探头，18cm 深度，扫描角度 90°，彩色帧频 ≥20
63.5 | 彩色多普勒增强显示技术：
63.5.1 | 具备彩色多普勒能量图 (PDI)，彩色方向性能量图（DPDI）
6.3.5.2 | 具备超微细血流成像技术；适用探头包括凸阵、面阵、线阵、高频线阵
6.3.5.3 | 具备立体血流成像，立体呈现血流，立体呈现程度可调节
6.3.6 | 具备智能多普勒技术，自动调整彩色取样框位置、偏转角度
6.4 | 频谱多普勒主要参数
6.4.1 | 成像模式：PW，CW，HPRF
6.4.2 | 多普勒发射频率可视可调，中心频率具体数值可明确显示
6.4.3 | PWD及HPRF：血流速度≥10m/s；CWD：血流速度≥21m/s
6.4.4 | 最低测量速度：≤1mm/s （非噪声信号）
6.4.5 | PW取样容积范围：1-20mm
6.4.6 | 具备智能多普勒技术，自动调整频谱取样容积及角度
6.4.7 | 电影回放：≥60秒
6.4.8 | 零位移动：≥10级
6.5 | 造影成像技术
6.5.1 | 造影功能支持凸阵、线阵、相控阵、多维阵列、腔内、凸阵容积、腔内容积探头等
6.5.2 | 支持造影剂二次注射，有2个独立造影计时器（附图）
6.5.3 | 具有机载一体化TIC时间强度分析软件及图像后处理功能
6.6 | 应变弹性成像技术
6.6.1 | 具备成像质量监控色棒和操作动作曲线
6.6.2 | 可支持凸阵、线阵、腔内、多维阵列探头等
6.6.3 | 具备弹性量化分析：动态弹性图定量分析，提供感兴趣区与参照区的硬度比
6.7 | 衰减成像功能
6.7.1 | 通过计算超声在人体内传播一段距离后信号强度的变化来定量组织的衰减率或衰减系数
6.7.2 | 具备包括衰减图、信号质量图质控图，指导正确放置取样线（ROI）；
6.7.3 | 定量取样线深度、长度固定，提高定量准确性及重复性，测量方式包括静态单帧多点及动态多帧单点测量
6.7.4 | 可提供多中心Cut off值用于诊断分级
6.8 | 实时4D成像技术
6.8.1 | 用于腹部扫查、妇产科扫查和腔内容积成像
6.8.2 | 支持断层成像，具有容积对比成像技术、不规则容积测量功能
6.9 | 乳腺实时智能分析系统：可根据ACR BI-RADS分类标准在实时扫描中自动检出病灶，给出声光提示及BI-RADS分类结果
6.10 | 甲状腺实时智能分析系统：可根据ACR TI-RADS分类标准在实时扫描中自动检出病灶，给出声光提示及TI-RADS分类结果
6.11 | 灰阶血流成像技术：非多普勒成像原理显示血流，无取样框（附图）、无角度依赖
6.12 | 移动终端互联：超声主机可通蓝牙无线通信功能链接手机及平板电脑等智能移动终端
6.12.1 | 通过无线连接超声主机的手机或平板电脑实现移动操控超声设备，完成检查模式切换、冻结、测量等操作（附图）
6.12.2 | 即时影像捕获：借助无线连接在超声主机的移动设备的拍摄功能拍摄图片，图片可瞬时上传至超声设备，拍摄的图片可单独或与超声影像同屏显示（附图）
6.13 | 随访辅助：可将既往存储图像的成像参数、体标、注释等一键复制到当前正在进行的检查，保证对比观察的科学性和准确性，为临床诊断、随访、疗效监测提供准确、有效信息
6.14 | 多普勒血流定量：通过对感兴趣区的多普勒血流信号计算分析，获得血管多少的定量数据，以数据、曲线的形式显示
七、 | 技术培训要求
7.1 | 现场培训：卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备各种功能。
*2.2 | 网络培训： 厂家有专门为用户开放的集培训、学习、交流于一体的多功能网站。在该网站上， 用户能学习各系统超声应用知识和设备操作技能，了解到最新的专业动态和活动， 还可以在论坛里交流技术、讨论病例。该网站必须具有微信版。
备注： 1、此产品参数要求仅供参考，包含全部功能，请根据实际功能配置需求删减 2、*号为三家及以上优势参数，#号非三家优势参数； 3、* 及#号条款优势与否会因产品升级及实际对位产品变化出现差异，请酌情参考