## 柳州市融水苗族自治县人民医院妇产科儿科综合楼工程

## 上海铁建工程有限公司  吴争

## 17714530545

全数字化彩色多谱勒超声诊断系统技术参数

一、货物名称：全数字化彩色多谱勒超声诊断系统

二、产品用途说明

用于全面的腹部、泌尿科、儿科、心脏、小器官、血管、 直肠、阴道、肌肉骨骼、经颅多普勒等全身检查。

三、主要规格及系统概述：

3．1彩色多谱勒超声波诊断仪包括：

3.1.1  显示器≥19英寸，LCD显示器，自由三关节臂设计，全方位旋转；

3.1.2  多倍波束并行处理技术；

3.1.3  数字化动态变迹技术及化动态孔径技术；

3.1.4  数字化精细聚焦技术；

3.1.5  多普勒过采样技术；

3.1.6  脉冲反向谐波；

★3.1.7  空间复合成像，要求≥7线发射(提供图片证明)；

3.1.8  组织特异性成像（常规、液性、脂肪、肌骨） ；

3.1.9  血流峰值捕捉技术；

3.1.10 斑点噪声抑制技术，分级可视可调；

3.1.11 血流自动优化技术；

3.1.12 能量多普勒及方向性能量多普勒成像单元；

3.1.13脉冲多普勒成像单元

3.1.14 连续多普勒成像单元

3.1.15组织多普勒成像单元彩色TDI 、频谱TDI

★3.1.16  宽景成像(提供图片证明)；

3.1.17三维成像功能 ；

3.1.18 四维成像功能；

★3.1.19 解剖M型（≥3条取样线）(提供图片证明)；

3.1.20  A型超声模式

3.1.21 中文、英文界面显示，支持在线中文说明书；

轨迹球两侧均具有“确认”按键，方便医生不同操作习惯；

3.2测量和分析:(B型,M型,频谱多谱勒,彩色多谱勒)

3.2.1  一般测量；

3.2.2  心脏功能测量；

3.2.3  产科测量

★3.2.4 血管内中膜自动测量（IMT）(提供图片证明) ；

3.3图像存储与(电影)回放重现单元：支持同步存储(支持单帧图像文件包含： DCM、TIFF单帧，电影文件包括：CIN、AVI、DCM)，即存储或导出图像数据的同时可以完成实时扫描；

3.4  输入/输出信号:

3.4.1  输入: VCR, 外部视频, RGB彩色视频；

3.4.2  输出: 复合视频, RGB彩色视频, S---视频；

★ 3.4.3  支持以下存储介质：DVD-R/W、USB移动存储设备，主机USB接口≥6个，操作面板侧方需具有前置USB接口，硬盘大小500G；

四. 技术参数及要求

4.1 系统通用功能

★4.1.1  显示器≥19 英寸，LCD显示器，自由三关节臂设计，全方位旋转；

★4.1.2 主机一体化触摸屏≥12寸

4.1.3探头插口≥3个，大小一样，互相通用；

4.2  探头规格

4.2.1  频率:  宽频带变频探头,两维和彩色独立变频，探头频率2－10MHz，所有探头均支持二次谐波，基波中心频率≥3种，谐波频率≥3种；

4.2.2 腔内探头：频带宽4-9MHz，扫描角度≥170度

4.2.3 相控阵探头：频带宽2-4MHz

4.3数字式声束形成器、数字处理通道≥1024；

4.4可视可调增益调节≥100dB，可视可调动态范围≥100dB，STC分段≥8段；

4.5 探头最大显示深度≥300mm；

4.6 电影回放≥3000帧；

4.7 成像速率：腹部探头18cm深度、全视野，最高帧频≥60帧/秒；相控阵探头18cm深度、全视野，最高帧频≥84帧/秒；

4.8 二维成像灰阶：256级，最大扫描线≥512/帧，扫描线密度可调；

4.9  伪彩≥12种；

★4.10 图像区域一键全屏放大功能，局部放大≥12倍

4.11 灰阶图≥16种

4.12 线阵二维偏转

4.13 凸形扩展成像，支持凸阵、线阵、腔内探头

4.14 电影回放≥1500帧

4.15 伪彩≥15种

五、彩色多普勒：

5.1、速度方差显示、能量显示、方向能量、速度显示、方差显示；

5.2、B/Color双幅实时显示；

5.3、峰值捕捉≥4级，四级可调；

六、频谱多普勒：

6.1 支持脉冲多普勒（PW），高脉冲重复频率（HPRF），连续多普勒（CW）模式；

6.2 取样宽度及位置范围：0.5mm～20mm；

6.3  PW最低测量速度：PW≤0.1cm/s；

6.4  PW最大测量速度： PW≥7m/s（取样容积0°时），CW最大测量速度≥20m/s（取样容积0°时）；

6.5 当取样角度大于60°时，屏幕自动提示,具备频谱实时包络测量功能；

6.5 显示格式?可全屏PW型、B(上)/PW?下?、B(左)/PW?右??并可分为不同比例显示

七、测量和分析：

7.1具备常规测量：包括距离、周长、面积、预产期等

7.2妇产科测量：胞胎对比测量分析，胎儿生长曲线显示、生理评分

7.3自动产科测量，自动识别并自动计算胎儿评估指标

7.4自动NT测量

7.5膀胱容积自动测量

八、检查存储和管理

8.1检查存储

8.2≥1T硬盘

8.3多种导出图像格式：导出、备份图像数据资料

九、连通性要求

9.1支持网络连接

9.2 DICOM 3.0基本组件

9.3视频/音频输入、输出

9.4内置USB接口

9.5超声助手

十、售后服务和其他要求

10.1、提供设备整机壹年保质期；

★10.2、生产企业拥有完善的生产实力和服务实力，其产品入选“中国医学装备协会关于优秀国产医疗设备产品遴选目录”，提供相应的证明文件；其在广西自治区设有厂家直属售后服务机构，需提供三证合一的营业执照，具有快速售后服务能力，维修响应时间2小时内，24小时内解决维修故障；

10.3、为方便以后医院科室的信息化升级接入，满足诊断信息的互联互通共享，要求生产企业提供IHE认证证书。

十一、配置：

主机              一台

腹部探头          一个

高频探头          一个

心脏探头          一个

超声工作站（包含电脑、软件、彩色打印机）        一套

标注“★”号的内容为实质性要求和条件，如不满足做无效竞标处理，未标注“★”的技术参数及要求有三项以上（包含三项）不能相当于或满足的，也将视为不实质性响应采购文件要求而导致竞标无效