货物需求一览表及技术规格

- 设备名称：高档实时四维彩色多普勒超声波诊断仪

- 数    量：壹套

- 设备使用单位：

- 设备用途说明：

妇产科、腹部、心脏、新生儿、泌尿科、浅表组织与小器官、外周血管及科研的高档次实时三维彩色多普勒超声诊断仪，尤其在妇产科、腹部、乳腺、泌尿领域具有突出优势，满足产科超声诊断，妇科疑难病例超声诊断，胎儿畸形产前诊断及科研。投标设备必须为各厂家最高档的专业机型。

五、主要规格及系统概述：

5.1彩色多普勒超声波诊断仪包括：

高分辨率彩色逐行液晶显示器 ≥19英寸

全数字化彩色超声诊断系统主机

数字化二维灰阶成像单元

数字化彩色多普勒单元

数字化频谱多普勒显示和分析单元

数字化能量血流成像单元

*HD-Flow超高细微分辨血流技术，双向PDI 编码显示血流方向和密度信息，

对微小血管显示的高度灵敏度， 减少彩色过溢， 支持所有探头。

全数字波束形成器

实时二维扫描成像组件

实时三维扫描成像组件

编码激励技术

组织二次谐波成像

凸型扩展技术，用于二维和彩色血流

组织多普勒成像技术

频率复合成像技术FFC，屏幕可显示

实时三同步能力

*实时空间复合成像用于腹部和线阵探头（声束偏转线数均可调，分成3,5,7,9,11），8级别可调，应用于2D, 3D，CFM、PD、HD-Flow和STIC模式, 加CFM后此技术不取消(附图证明)。

*智能化斑点噪声抑制技术，可调级别6级，应用于所有成像模式，与基础图像双侧对比，可实时或后处理实现。

*二维、胎儿面部三维成像，频谱多普勒模式自动图像优化调整 。

*一体化实时立体成像技术, 容积成像速率达到40容积/秒。

*β View 容积探头扫查角度自动偏转技术(附图证明)，支持腔内，血管／小器官，经颅微凸容积探头。

*SonoNT自动颈后透明层厚度测量，在获取合适切面的前提下，可自动识别早孕期胎儿颈后透明层的边界，并自动测量颈后透明层厚度，帮助使用者通过超声检查结果有效地评估21三体, 18三体和13三体综合症等染色体异常的风险率(附图证明)。

*SonoRender Start: 智能三维重建，可自动识别胎儿及周围组织结构并自动调整容积取样框位置及大小，帮助使用者能快速获得胎儿表面三维容积结构的工具，提高工作效率。

*SonoIT: 颅内透明层自动测量功能：在孕期11-13周+6天内,获取合适切面的前提下，系统可识别胎儿颅内透明层边界（即第四脑室宽度），并获得自动测量颅内透明层的厚度(附图证明)，如此结构消失，可在早孕期高度提示有开放性脊柱裂的可能。

*SonoBiometry: 胎儿生长指标自动测量功能：在获取合适切面的前提下，系统可自动识别测量临床所需的胎儿双顶径，头围，腹围及股骨长度等多个参数，帮助使用者提高工作效率，快速获取评估胎儿生长发育状况的有效指标。

*高分辨容积成像功能通过全新的容积处理方式，增强容积图像的细节显示，提高图像真实感，加强临床诊断信心(附图证明)。

*智能可变光源系统通过虚拟光源位置的改变可得到常规容积成像难以获得的多方位容积增强显示，提供更多临床信息(附图证明)。

*反转成像模式，显示低回声或液性暗区的立体结构，结合VOCAL可对低回声区域的不规则体积进行测量。

*2D/3D直方图技术，作用于2D/CFM/PD模式，可计算灰度直方图和彩色直方图。

*容积能量模式直方图技术，结合VOCAL可计算血管指数VI，FI和VFI。

*3D/4D 曲线取样成像技术，任意曲线或直线切割3D平面。

宽景成像技术，支持所有凸阵和线阵探头，可自由进退和测量。

*对3D/4D图像具有MagiCut“魔术剪”功能，可随意切除3D组织或伪像：可分别切除2D或CFM或者2D+CFM一起切除。

*容积对比成像技术，对容积数据进行多切面采集和处理，有效地的抑制噪音， 显示具有厚度信息的平面，极大提高A、C平面的对比分辨率。所有容积探头均支持此技术。支持3D/4D两种模式。

*OmniView自由解剖切面, 用于3D/4D数据或存储的容积数据，对于不规则结构，在提高对比分辨率的条件下可以获取任意切面，提供“实际模式”，“投射模式” 两 种 成像模式，用直线，弧线，曲线，轨迹四种切割方法可显示子宫内膜、胎儿四肢、脊柱、心脏，血管等任意形状的结构和狭窄程度(附图证明)。

*断层成像技术，通过对于一个容积图像采用同屏的平行多切面显示方法，可以在立体空间X/Y/Z三个垂直切面进行平行的多切面同屏显示(附图证明) ，并支持测量，使得分析和动态纪录更加简单，切面间的间隔可以调节，支持3D/4D，Volume Cine, STIC 和静态VCI模式。

*B-Flow二维灰阶血流成像（非造影技术），可直接观察血流动力学特性和血管壁结构,彻底消除在彩色血流图方式下观察血管时彩色图叠加造成的图像遮盖和彩色混叠伪影(附图证明)。

*4D穿刺引导功能：4D穿刺引导能进行准确的空间定位（左右/上下/前后），克服了实时2D超声只能在单一平面上进行定位的缺点。对前列腺、乳腺的微小病灶更容易定位。

*Scan Assistant扫描助手，遵循主要超声协会（SMFM, AIUM, ACR, ACOG）的指南，防止操作者漏掉重要的检查内容，并可完全按照客户需求定制，每项检查都有子菜单，允许进行测量和标注，可以传输到DICOM用于扫查质量控制，保证扫查的内容的一致性(附图证明)。

对比谐波造影功能，支持二维、经腹部容积、经阴道容积和经颅容积探头。

*实时4D支持腹部，小器官，腔内( 经阴道、经直肠)，小儿头颅(微凸)等类型容积探头。

*系统支持多语言操作界面（包括中文）

探头配置：

腹部凸阵探头一个

高频线阵探头一个

腔内凸阵探头一个

腹部容积凸阵探头一个

设备到货时，为该机器的最新硬件和软件版本；

5.2  测量和分析：(B型、M型、频谱多普勒、彩色模式)

- 一般测量

- 妇、产科测量

- 多普勒血流测量与分析

- 外周血管测量与分析

- 定量立体组织测量计算

- 定量能量直方图显示

5.3图像存储与(电影)回放重现单元

- 超声图像静态、动态存储，以剪贴板形式显示在荧屏上，能以鼠标调用

- 可对回放的图像调节增益、基线、彩色图类型、扫描速度

- 一体化病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等。

5.4输入/输出信号：

- 输入：S-Video，复合视频

- 输出：复合视频、S—视频、USB、VGA

- DICOM 3.0接口

5.5图像管理与记录装置：

- 超声图像存档与病案管理系统（动态图像、静态图像以PC通用格式直接存储，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像）

- 硬盘500GB , 动静态图像图像储存大于等于400GB

- CD－RW/DVD -RW刻录机

- USB接口≥6个，支持USB移动存储设备

- 技术参数及要求：

6.1  系统通用功能：

  - 监 视 器：≥19″ 高分辨率彩色显示器

  - 扫描方式：逐行扫描，高分辨率，全方位关节臂旋转

  - 探头接口：≥3个，可随意互换使用

  - *探头接口为无针式接口，有探头接口防尘盖板

  - *10.4英寸LCD操作触摸屏

  - *操作控制台可电动调节高度，并可左右转动

  - 电缆防缠绕管理系统

- 6.2探头规格

    - 频率：超宽频、变频探头, 工作频率明确显示，变频探头中心频率可选择  ≥2种，多普勒可选不同频率

    - 类型：高频探头中心频率≥10MHz

    - 振子：腔内容积探头阵元数≥192振子

    - B/D兼用：线   阵：B/PWD

凸   阵：B/PWD

相控阵：B/PWD/CWD

    - 穿刺导向：可配穿刺导向装置

    - 具有实时立体成像探头

- 6.3   二维灰阶显像主要参数：

    - *扫描：

电子线阵：超声频率4.0— 10.0MHz，该探头支持空间复合成像、编码激励；

电子凸阵：超声频率2.0 — 5.0MHz，该探头支持空间复合成像、频率复合成像等功能；

容积凸阵：超声频率2.0—8.0 MHz，该探头支持空间复合成像、频率复合成像、编码激励、组织多普勒等功能；

*腔内容积凸阵：超声频率4.0 —9.0MHz，该探头支持空间复合成像、频率复合成像、编码激励、组织多普勒等功能；扫描角度达到179°(2D)×120°(3D)。

    - 扫描速率：凸型探头，全视野，18cm深度时，帧速率≥45帧/秒

*容积探头实时扫描速率达40容积/秒

    - 扫 描 线：每帧线密度≥230超声线

    - 发射声束聚焦：发射≥8段

    - 接收方式：发射、接收通道≥1024，多倍信号并行处理，接收超声信号动 态范围180 dB

    - 数字式声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥12 Bits

    - 谐波成像基波频率个数≥2

    - 回放重现：灰阶图像回放≥4000幅、回放时间≥180秒；4D图像回放128容积

    - 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节

    - 增益调节：B/M可独立调节

STC分段≥8

    - 放大功能：实时任意区域局部放大功能

    - 空间分辨率：符合GB10152-1997国家标准

- 6.4频谱多普勒：

      - 方式：脉冲波多普勒：PWD；连续波多普勒：CWD

      - 多普勒发射频率

电子线阵：5.0－10.0MHz

电子凸阵：2.00－3.33 MHz

容积凸阵：3.0 －5.0MHz

      - 最大测量速度：

PWD：血流速度最大8.0m/s

CWD：血流速度最大11.6m/s

      - 最低测量速度：≤1mm/s(非噪声信号)

      - 显示方式：B、B/D、B/M、B＋B、D

      - 电影回放：≥600秒

      - 零位移动：≥8级

      - 取样宽度及位置范围：宽度0.7mm至15mm；分级

      - 显示控制：反转显示(左/右；上/下)零移位、

B—刷新(手控、时间)、D扩展、B/D扩展，局放及移位

- 6.5彩色多普勒

    - 显示方式：速度分散显示、能量显示，速度显示、分散显示

    - *凸形扫描角度：10°— 113°选择

    - 彩色显示帧频：

凸阵探头、最大角度，18cm深时，彩色显示帧频≥28帧/ S

    - 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～+20°

    - 显示控制：零位移动分±15级、黑/白与彩色比较、彩色对比

    - 彩色增强功能：彩色多普勒能量图(CDE)

    - 彩色显示速度：最低平均血流测量速度≤3mm/s（非噪声信号）

- 6.6 超声功率输出调节：

B/M、PWD、Color Doppler输出功率可调

- 备件、专用工具、资料及其它

- 7.1  备件

    - 如有备件，卖方应随机向买方提供一套标准备件包，并列出清单及单价。

    - 为保证设备正常运行，卖方应在中国境内方便的地点设置备件库，存入所有必须的备件，并保证10年以上的供应期。

- 7.2专用工具

如有专用工具，卖方应向买方提供设备维护的专用工具。

- 7.3 资料

    - 卖方须向买方提供操作手册一套。

    - 卖方须向买方提供设备的运行、安装、使用环境要求。

- 7.4 技术服务

    - 在货物到达使用单位后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试、，并承担因此发生的一切费用。

    - 设备安装后，医院按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收。卖方应向买方提供详细的验收标准、验收手册。买方有权委托中国有资格的单位对上述仪器进行精度校核。

    - 在中国境内有相应的零配件保税库,并出具证明文件。

    - 中国境内有相应的维修机构，并出具证明文件。

- 技术培训要求

- 现场培训：

卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。

- 集中培训：

根据设备技术要求，可向买方提供使用和维修技术人员培训。

- 网络教育：

* 专业化产品俱乐部网站，提供与世界各地用户和专家进行网上交流和学习的平台，并随时了解最新的技术进展和各种教育课程、会议信息